Инструкция по работе с Контрольным Стандартом Эндотоксина (КСЭ)

ЭНДОТОКСИН (E.coli 0113:H10)

Контрольный Стандарт Эндотоксина (КСЭ) может быть использован   в качестве контроля как при проведении ЛАЛ-теста ,  так   для проведения  процесса депирогенизации с помощью сухожарового оборудования. В лиофилизированном  виде рекомендуется хранить при температуре 2-8 С

# Рекомендуемые материалы

- Контрольный Стандарт Эндотоксина (КСЭ), 0.5 мкг/флакон ( кат.номер Е005).

2)   Вода для ЛАЛ-теста (ЛАЛ-вода).

3)   5 мл стерильная пипетка или одноразовый 5 мл шприц

4)    пленка Parafilm

5)    Пробирки для разведений (пробирки из стекла, подвергшиеся  сухожаровой      депирогенизации или сертифицированного стерильного пластика).

Процедура приготовления раствора КСЭ

1) Удалите алюминиевый колпачок с флакона.

2) Добавьте ЛАЛ воду во флакон с КСЭ. Рекомендуемый исходный объем 5 мл.

а) при использовании пипетки приподнимите пробку, чтобы погасить вакуум, затем   ее удалите и добавьте ЛАЛ-воду. Закройте флакон пленкой Parafilm.

## Приготовление рабочих разведений эндотоксина

Рабочие разведения эндотоксина можно приготовить 2 способами

А)

-Флакон со стартовым содержанием эндотоксина 1000 Ед\ мл (согласно прилагаемому от поставщика сертификату) устанавливается на вихревой мешалке типа «Вортекс» и интенсивно перемешивается в течение 30 минут.

-По истечении заданного времени готовится «десятикратное « разведение согласно методике разведений стандарта эндотоксина. Приготовленный раствор с содержанием эндотоксина 100 Ед/мл перемешивают на вортексе не менее 3 минут.

-Затем готовится следующее «десятикратное разведение»  с содержанием 10 Ед/мл, а затем 1 Ед/мл  согласно методике и рекомендациям по времени перемешивания.

-Выйдя на разведение, содержащее 1 Ед/мл, готовят ряд 2-х кратных последовательных разведений для проверки заявленной чувствительности ЛАЛ-реактива. При этом при приготовлении каждого разведения также соблюдают перемешивание в вихревом режиме не менее 3 минут.

Растворы с десятикратными разведения эндотоксина могут быть использованы повторно в течение недели. Перед  использованием их необходимо активировать интенсивным встряхиванием на вортексе в течении 5 минут

Б)

-Перемешивают на вихревой мешалке «вортекс» в интенсивном режиме не менее

1  мин,  с последующим повторением перемешивания через интервалы в  5-10 минут  и так далее в течении 30 минут.

-Раствор контрольного стандарта можно хранить при температуре 2-8 С в течении

4 недель. Растворы стандарта не замораживают.

-При приготовлении разведений контрольного стандарта, исходный раствор      интенсивно перемешивают на мешалке не менее 30 сек и затем готовят ряд заданных разведений для достижения заданной концентрации. Перед каждым последующим разведением, необходимо перемешивание предыдущего на мешалке не менее 30 сек.

**** соблюдение временных параметров при перемешивании необходимо  с целью предотвращения сорбции эндотоксина на стенках пробирок. На первичном освоении методике предпочтительнее работать по схеме А.

Инструкция по применению KCE в валидации процесса депирогенизации

Для контроля процесса депирогенизации рекомендуется использовать Контрольный Стандарт, кат.номер Е005 и Е0125.

Метод А

- Удалите алюминиевый колпачок с флакона и пробку с каждого флакона и запечатайте флакон двойным слоем алюминиевой фольги.

- Оставьте  2 флакона в качестве позитивного контроля

- Разместите   флаконы  в  сухожаровой печи используемой для валидации

- По окончании  депирогенизации соберите флаконы для анализа

- Растворите  флаконы с позитивным контролем и контрольным стандартом, подвергшимся обработке,  согласно рекомендациям приведенным выше.

- Проведите анализ согласно инструкции проведения ЛАЛ теста

- Рассчитайте снижение концентрации  эндотоксина между позитивным контролем  и эндотоксином, подвергшимся обработке (расчет проводится путем деления значения концентрации в контроле на значение концентрации в опытном образце. Если данное значение составляет 1000 или выше, то сухожаровое оборудование позволяет достичь более чем 3х………

Метод В

- Растворите  флаконы с КСЭ согласно рекомендациям приведенным выше

- Нанесите небольшие аликвоты КСЭ или его разведений на материал, который должен быть подвергнут депирогенизации.

- Подвергните исследуемый материал процессу депирогенизации

- Извлечите КСЭ из материала путем смыва в минимальном количестве ЛАЛ воды

- Проанализируйте согласно методике проведения ЛАЛ-теста

- Рассчитайте снижение концентрации эндотоксина  аналогично методу А.