Инструкция  по применению набора реагентов Pyrosate® для определения наличия эндотоксинов в воде

1

Прогрейте инкубатор(суховоздушную или водяную баню) до температуры 37+1 С. Проконтролируйте значения температуры по термометру или  аналогичному контрольно-измерительному прибору.

.

2

Соберите образец  в контейнер, свободный от пирогенов. При внесении образца избегайте возможности случайного загрязнения извне.

3

Обязательно проведите маркировку пробирок- для исследуемого образца (SPL) и положительного контроля (PPL)

4

Снимите и удалите крышки с одной из пробирок, предназначенных для тестирования образца-синяя маркировка (SPL) и с одной из пробирок, предназначенных для позитивного контроля-красная маркировка (PPL).

Во время удаления крышек избегайте соприкасания с краями пробирки.

5

Раскройте одну из прилагаемых пипеток, стараясь избегать случайного загрязнения поверхностей, предназначенных для контакта с жидкостями. Старайтесь касаться только груши, предназначенной для забора образца.

6

Произведите забор образца (воды\ диализата) до отметки 0.5 мл( отметка нанесена приблизительно на середине пипетки) и внесите в пробирку, предназначенную для анализа образца (SPL).

Не кладите пипетку горизонтально на поверхность, Вам понадобиться использовать ее на стадии 8.

7

Осторожно произведите перемешивание содержимого пробирки легким покачаванием в течение небольшого промежутка времени. Содержимое пробирки должно раствориться в течение 20-60 секунд.

8

Используя туже пипетку перенести 0.25 мл жидкости из пробрки с исследуемым образцом (SPL) в пробирку содержащую  положительный контроль (PPC) . Отметка 0.25 мл соответствует кольцевой маркировке пипетки, находящейся ниже отметки, соответствующей 0.5 мл.

Сбросьте отработанную пипетку.

9

Осторожно произведите перемешивание содержимого пробирки c позитивным контролем (PPC) легким покачаванием в течение небольшого промежутка времени (10-20 секунд).

10

Незамедлительно поместите  обе пробирки  в инкубатор (суховоздушную или водяную баню). Инкубировать при температуре 37+1 градус в течение времени, указанного в Сертификате Соответствия производителя прилагаемого к набору.

# Оценка результатов

Примечание:

Время инкубации не является одинаковым для всех наборов. Пожалуйста, проверяйте в соответствии с сертификатом соответствия прилагаемого к каждому набору.

READ RESULTS

По достижении заданного времени немедленно извлечь поочередно   пробирки из инкубатора. Плавно перевернуть пробирку на 180 градусов для проверки как образования   сгустка, так и проверки его плотности. Не перетряхивайте пробирки во время считывания результатов.

Если образован твердый плотный сгусток, устойчивый при повороте на 180 градусов, то результат считается положительным (+). Если сгусток не образовался, или разбивается при переворачивании или от него отходит жидкость , то результат считается отрицательным(-)

PPC

Пробирка, содержащая положительный контроль.

В этой пробирке всегда должно наблюдаться образование сгустка. В случае его отсутствия тест считается не подтвержденным. Необходимо его повторение. Неспособность к образованию сгустка может также свидетельствовать об ингибирующей сособности образца или недостоверности полученныз результатов.

SPL

Пробирка, содержащая исследуемый образец.

Если в этой пробирке не наблюдается образование сгустка.

-Отсутствие сгустка свидетельствует, что Вы имеете содержание эндотоксина менее чем 0.25Ед Э\ мл.

-Налие сгустка, подтверждает содержание эндотоксина в образце 0.25 ЕдЭ\мл или его превышение.

| Контроль (PPC) | Образец( SPL) | Рузльтат |
| --- | --- | --- |
| Сгусток(+) | Сгусток(+) | Образец содержит ( 0.25 ЕдЭ\мл |
| Сгусток(+) | Нет сгустка(-) | Образец содержит ( 0.25 ЕдЭ\мл |
| Нет сгустка(-) | Сгусток(+) | Тест не подтвержден. Повторите тест |
| Нет сгустка(-) | Нет сгустка(-) | Тест не подтвержден. Повторите тест |